
附件2：
建设工程质量检测机构资质的审查意见
	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北省建筑材料节能检测中心有限公司
	建筑幕墙工程检测资质增项
	建筑幕墙工程检测资质增项待核。

需整改：①《质量手册》中的组织机构框图没有更新；②放射性检测仪器配备不齐全；③检测报告信息量不全。

	2
	武汉市翔实建筑工程检测有限公司
	建筑节能工程检测资质增项
	建筑节能工程检测增项资质待核。

需整改：①仪器设备档案内容不全；②导热系数测定仪、中空玻璃露点仪无使用记录；③门窗检测原始记录信息量不全；④没有建立样品台账。

	3
	湖北柳川混凝土有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

需整改：①人员档案内容不全；②自校设备无规程、无记录；③原始记录修改不规范；④标准规范没有受控。

	4
	武汉紫菘紫诚建筑材料检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续。

原因：社保缴纳的单位与申报检测机构名称不一致。

	5
	鄂州市巨源混凝土有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。


PAGE  
1

