
附件2：
建设工程质量检测机构资质的审查意见
	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	巴东县正方建设工程质量检测中心
	主体结构工程检测增项
	主体结构工程检测增项待核。

需整改：①相关技术标准收集不全；②部分仪器设备的维护保养记录不全；③自校仪器的自校过程不规范。

	2
	恩施州惠民建设工程质量检测中心
	主体结构工程检测增项
	主体结构工程检测增项待核。

需整改：①钢筋保护层的原始记录更改不规范；②部分仪器设备的标识不清晰；③自校仪器的自校过程不规范。

	3
	宣恩县同升建设工程质量检测中心
	主体结构工程检测增项
	主体结构工程检测增项待核。

需整改：①部分人员对相关技术标准不熟悉；②部分仪器设备的标识不清晰。

	4
	黄冈佳运商贸有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①水泥胶砂跳桌、振实台安装不符合标准要求；②标准收集不齐全；③没有建立自校规程；④水泥留样不规范，标识信息量不全。

	5
	湖北万钧工程技术有限责任公司
	室内环境质量检测资质增项
	室内环境质量检测资质增项待核。

原因：①受控标准没有及时更新；②环境检测仪器设备没有标识；③样品流转无记录。

	6
	襄阳永鸿基混凝土有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	7
	十堰汉宫建筑混凝土有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。


PAGE  
1

