
附件2：
建设工程质量检测机构资质的审查意见
	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	崇阳紫晶城混凝土制品有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	2
	咸宁恒兴砼业有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	3
	蕲春奥星新型建筑材料有限责任公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	4
	湖北中都混凝土有限公司汉川分公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	5
	宜昌大兴商品砼有限公司
	企业实验室资质延续
	同意企业实验室资质延续。

	6
	襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司
	见证取样、主体结构、设备安装工程质量检测资质延续
	同意见证取样、主体结构、设备安装工程质量检测资质延续。

	7
	十堰恒阳混凝土工程有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①程序文件无支持性表格，作业指导书没有及时修编；②水泥振实台、跳桌基座安装不规范；③分析天平没有检定，部分仪器没有粘贴“三色”标识；④样品留样记录信息不全，水泥留样间无防潮措施；⑤粉煤灰检测原始记录信息量不全。

	8
	荆门三和管桩有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①程序文件中无支持性表格；②水泥振实台、跳桌基座安装不规范，混凝土芯样制作设备不满足要求；③没有建立高强度混凝土非标准试件与标准试件之间的换算系数；④设备档案内容不全；⑤水泥操作间无温湿度记录；⑥部分检测项目的原始记录和报告信息量不全。

	9
	黄石市华天建材有限公司
	企业实验室资质核准
	不同意企业实验室资质核准。

原因：①人员档案、设备档案没有建立；②人员操作不熟练；③跳桌基座安装不符合要求；④没有受控文件清单；⑤技术标准收集不全，存在过期标准；⑥无留样间，无样品登记台账和流转记录；⑦技术负责人无检测员岗位证书，检测经历不满3年。

	10
	武汉骏宇城商品混凝土有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①坍落度筒、抗折夹具没有自校记录；②小型设备没有建立档案；③样品管理没有执行登记、处理台账；④仪器设备没有粘贴“三色”标识；⑤部分人员操作不熟练。

	11
	荆门市飞池砂浆有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①作业指导书没有及时修编；②仪器设备“三色”标识没有及时更新，无砂浆保水性检测仪器；③无留样间，留样不规范，养护室无样品架；④标准收集不齐全，部分标准过期；⑤砂浆检测原始记录和报告信息量不全。

	12
	黄石市金石混凝土制品有限公司
	企业实验室资质核准
	企业实验室资质待核。

原因：①人员档案中没有培训记录；②留样台账没有样品处置记录；③跳桌基座安装不符合要求。


PAGE  
1

