附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北中奥工程科技有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质核定待核

原因：1、缺防水卷材低温柔度仪，管道强度检测用压力表精度不满足要求；2、混凝土钢筋检测仪、楼板厚度仪、含气量测定仪等未检定；3、跳桌基座设置不满足规范要求；4、委托单无检测标准信息；5、贯入法检测砂浆抗压强度原始记录缺检测部位信息。

	2
	十堰中天建设工程质量检测中心
	钢结构检测资质增项
	钢结构检测资质增项待核

原因：1、未配备RB-2试块，缺抗滑移试验传感器；2、未制定标准查新程序、作业指导书指导性不强，需修订；3、相关标准规范未收集齐全，未有效受控；4、未制定设备维护、保养计划；5、缺钢结构节点检测参数；6、营业执照过期。

	3
	宜昌市衡泰工程检测有限公司
	地基基础、建筑节能、室内环境检测资质增项
	地基基础、建筑节能、室内环境检测资质增项待核

原因：1、缺少网格布试验耐碱装置、应力测试用“频率仪”；2、缺水准仪及桩基检测用反力梁相关证明材料；3、JBC-LY建筑保温材料抗压性能检测装置未隔离；4、JGJ106、GB/T18204.2标准更新未确认。


