附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北蓝森林工程检测有限公司
	见证取样、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质核定
	不同意见证取样、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装检测资质核定

原因：1、注册资本金不达标；2、缺混凝土预制构件结构性能、砂浆强度、钢结构焊接质量无损检测等必备检测项目；3、缺压力泌水仪、反复弯曲机、扭矩扳手等检测设备；4、结构检测原始记录信息不全；5、中空玻璃露点仪、低温试验箱未校准；6、主体结构、钢结构、室内环境、设备安装资质持证人员数量不达标。


