附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	湖北楚天卓越建设工程质量检测有限公司
	地基基础检测资质增项
	地基基础检测资质增项待核

原因：未配置小吨位千斤顶。

	2
	咸宁市星晨建设工程质量检测有限责任公司
	钢结构检测资质增项
	不同意钢结构检测资质增项

原因：1、缺扭矩扳手抗滑移系数传感器；2、新增项目无有效运行记录；3、钢结构作业指导书不满足要求；4、原始记录信息不全；5、设备出入库记录信息不全；6、设备标识不规范；7、缺楔负载、承载力检测参数。 

	3
	武汉科正工程技术有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	4
	武汉科岛工程检测技术有限公司
	地基基础检测资质延续
	同意地基基础检测资质延续

	5
	武汉锦建建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、见证取样检测资质延续

	6
	湖北天华建设工程质量检测有限公司
	主体结构检测资质延续
	不同意主体结构检测资质延续

原因：缺注册人员社保证明。

	
	
	设备安装、见证取样检测资质延续
	同意设备安装、见证取样检测资质延续

	7
	武汉建诚工程技术有限公司
	钢结构、建筑节能、室内环境检测资质增项
	钢结构、建筑节能、室内环境检测资质增项待核

原因：1、缺渗透白光照度仪、抗滑移系数传感器；2、防火涂层仪量程不满足标准要求；3、钢结构作业指导书不符合要求；4、化学药品保存方式不满足标准要求；5、未建立化学标准物质登记台帐。


