附件2：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	武汉至科检测技术有限公司
	主体结构、建筑节能、设备安装检测资质增项
	主体结构、建筑节能、设备安装检测资质增项待核

原因：1、未对燃烧性能检测用气采取安全防护措施；2、ZKZS-5NB-03-2015作业指导书引用标准过期；3、主体结构检测原始记录信息不全。

	2
	丹江口市建设工程质量检测中心
	建筑节能、室内环境检测资质增项
	不同意建筑节能、室内环境检测资质增项

原因：1、环境检测室存放样品的干燥器内的硅胶未脱水干燥；2、挤塑聚苯板压缩强度、导热系数检测原始记录缺试件尺寸信息；挤塑聚苯板压缩强度试件无标识；3、检测员用的标准《镀锌电焊网QB/T3897-1997》无受控标识；4、设备档案缺卷内目录；5、导热系数测定仪检定后，其状态标识未更换；6、缺室内环境检测标准物质台帐；7、环境检测样品流转记录不全；8、社保非本单位缴纳。

	3
	安陆市恒正建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

	4
	汉川市恒力建设工程检测有限责任公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：注册结构师未注册在该公司。

	5
	孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：社保缴费单位非孝昌辉煌公司。

	6
	麻城市倍通建筑工程质量检测有限公司
	主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	不同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定

原因：1、沥青实验室缺通风设施；2、楼板厚度检测原始记录信息不全；3、测氡仪校准因子未有效使用；4、除见证取样外其他专项资质定岗人员数量不达标；5、曹俊中级职称存疑待核。

	7
	江陵县兴发建设工程检测有限公司
	主体结构检测资质增项
	不同意主体结构检测资质增项

原因：1、回弹仪率定钢砧未检定；2、楼板厚度检测原始记录缺测点部位记录；3、回弹仪率定记录信息不全；4、缺主体结构现场检测抽样记录；5、所有技术人员社保非近期缴纳，无法判定。

	8
	襄阳汉江缘建设工程质量检测中心
	建筑幕墙检测资质增项
	建筑幕墙检测资质增项待核

原因：密封胶报告信息不完整。

	9
	荆州市诚远建设工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	不同意见证取样检测资质延续

原因：技术负责人和中级以上职称人员缺职称证。

	10
	襄阳东锦工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

	11
	黄梅县建设工程质量检测中心
	主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续；

不同意建筑节能检测资质延续

原因：缺必备检测项目及其设备。

	12
	湖北中钢安环院建设工程检测有限公司
	主体结构检测资质延续
	同意主体结构检测资质延续

	13
	湖北省精量建设工程质量检测有限公司
	主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	不同意主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定

原因：1、未制定人员培训计划；2、样品留样间未建立留样台帐；3、防水涂料拉力试验机量程不满足规范要求；4、钢筋冷弯试验弯芯配置不足；5、混凝土养护室温湿度控制仪、导热系数测定仪的样品厚度测量系统未校准；6、技术人员赵正齐、胡贵友社保系个人缴纳，不予认定。

	14
	湖北力创建设检测有限公司
	主体结构、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、见证取样检测资质延续

	15
	湖北富思特建设工程质量检测有限公司
	主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、钢结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：中级及以上职称人员数量不足。

	16
	宜昌归建工程质量检测有限责任公司
	建筑节能、室内环境检测资质增项
	不同意建筑节能、室内环境检测资质增项

原因：1、原始记录信息不完整；2、样品无编号；3、中级职称人员王琴月缺见证取样培训证明，付雪松缺建筑节能、室内环境培训证明，李小芹缺建筑节能培训证明，不予认定；4、持证人员中，郝浪、韩宣、周澳、韩梦影缺建筑节能培训证明，刘涛缺建筑节能、室内环境培训证明，不予认定。

	17
	保康县智诚建设工程质量检测中心
	设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、计量认证缺见证取样必备检测项目；2、社保非本公司缴纳。

	18
	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
	主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：人员社保非本公司缴纳。

	19
	湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构、见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续；不同意主体结构检测资质延续

原因：1、技术人员陈秀华、韩琍，注册结构工程师董国群缺社保证明；2、技术人员秦莉波社保缴费证明扫描不清，无法判定。

	20
	随县神农建设工程质量检测有限公司
	主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续；不同意钢结构检测资质延续

原因：缺钢结构检测必备检测项目。

	21
	巴东县东兴工程技术有限公司
	建筑节能、室内环境检测资质延续
	同意建筑节能、室内环境检测资质延续

	22
	阳新县建设工程质量检测中心
	主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：1、社保非本单位缴纳，不予认定；2、注册结构工程师阳维未注册到本单位。

	23
	武汉港湾工程质量检测有限公司
	地基基础、见证取样检测资质延续
	不同意地基基础、见证取样检测资质延续

原因：1、企业无地基基础检测资质；2、社保非本单位缴纳，不予认定。

	24
	广水市建设工程质量检测中心有限责任公司
	主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续
	不同意主体结构、建筑节能、设备安装、见证取样检测资质延续

原因：缺所有技术人员培训证明。

	25
	钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司
	地基基础、主体结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质延续
	同意地基基础、室内环境、见证取样检测资质延续；不同意主体结构、建筑节能、设备安装检测资质延续

原因：1、持证人员数量不达标；2、二级注册结构工程师未注册到该单位。

	26
	武汉华中卓越建设工程质量检测有限公司
	见证取样检测资质延续
	同意见证取样检测资质延续

	27
	湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司
	钢结构检测资质核定
	不同意钢结构检测资质核定

原因：1、未配置温湿度计、磁粉检测用提升力试块；2、钢结构无损探伤作业指导书不适用；3、标准规范未有效受控；4、报告信息量不全；5、部分样品无标识；6、所有技术人员检测员证上传页码不全；7、缺仪器设备检定证书。


